安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ2021012号

尊敬的供应商：

我院拟对一次性使用血液灌流器进行询价采购，有关情况说明如下：

一、主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年4月3日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、 报价内容与要求：

| 序号 | 品名 | 参数要求 | 单位 | 单价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用血液灌流器 | - ☆对血液中毒素清除范围：通过体外循环血液灌流的方式来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒素及余量药物。 - ☆吸附剂为聚苯乙烯中性大孔树脂，树脂包膜材料为火棉胶，确保树脂与血液相容性良好。产品保存液注射用水符合中国药典（2015版）要求。产品经过γ射线辐射灭菌，耐受压力100kpa。 - ☆吸附性能，按产品标准检测，戊巴比妥钠的浓度的下降率不低于85%，肌酐的浓度下降率不低于60%；维生素B12的浓度的下降率不低于95%。 - 吸附树脂为二次交联树脂球，树脂有机残留少，单体残留少；树脂机械强度高，化学稳定性强，防止治疗过程中树脂颗粒脱落进入人体，造成患者严重过敏反应。 - 质量保证要求：产品近5年内不得出现飞检报告不合格，更不得出现政府红头文件通报的不良反应事件。 - 产品的组成：柱体由端盖、盖帽、密封塞、密封圈、筒体和网架组成，端盖、盖帽、筒体材质为聚碳酸酯，密封塞、密封圈材质为硅橡胶，网架材质为聚丙烯，滤网材质为尼龙。 | 个 |  |  |

备注：投标人营业执照经营范围具有此项目资质。

付款条件及方法： 按我院财务管理办法回款。

三、服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年3月31日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方十分高兴地收到贵院发给本单位的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：