安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ2021019号

尊敬的供应商：

我院拟对全自动内镜消毒机进行市场询价，有关情况说明如下：

一、主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年4月23日11时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、报价内容与要求：

| 序号 | 品名 | 参数要求 | 单位 | 单价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动内镜消毒机 | 一、全自动内镜消毒机功能参数： 符合2016国家标准委员会颁布的《内镜清洗消毒机卫生标准》： 第一步：酶洗2-3分钟； 第二步；次洗2分钟s； 第三步；消毒5分钟（OPA）； 第四步：末洗（无菌水）2分钟； 第五步；酒精吹干（此步骤可选）20S； 全程消毒时间11-12（OPA）分钟。 *每步按照国家要求全部浸泡清洗，每个步骤水（消毒液）可完全注满槽体，并保证各品牌的内镜均可全部浸泡在水（消毒液）中。槽体内有突起岛面，内镜可盘在岛面周围，节液模式下消毒液最低用量7.5L每周期。 二、具备全过程有故障报警功能： 1、消毒液不足报警。 2、酶液，酒精液，不足报警。 3、水压不正常报警(包括过滤器太脏，水压不足，排水不畅等)。如果因为水压问题导致报警，程序不会中断，可手动控制继续进水工作。 *4、内镜漏气报警。 需提供声音或者灯光报警提示第三方证明文件，或专利文件。 *5、灌流接头脱落检测功能，灌洗过程中如果接头脱落会及时报警，确保洗消质量。（提供菜单内该功能设置界面照片） 三、适用于所有品牌的软式内镜消毒，根据内镜型号配备各种不同接头，硅胶制成不宜脱落。 四、具备测漏功能，内镜漏气报警，测漏压力可液晶显示。非入水式测漏，根据内镜内压力变化进行测漏，测漏时内镜不会沾水。 *五、采用多通道清洗（水，气，活检，附送水等）并且可以拓展，减少，保证各种品牌内镜的全面消毒，接头可任意单个加减。 适配市面上各个种类的消毒液，包括一型，二型腐蚀性不同的过氧乙酸。使用需要配比的消毒液时设有自动加水配比功能，无需人工配比消毒液。提供实拍图片证明 六、设备分六种模式可以一键启动包括晨消模式，终末消毒模式，普通消毒模式，阳性消毒模式，自身消毒模式，特殊（第三方消毒液消毒）模式。 *七、具备消毒液使用次数记录功能，消毒使用过程记录和打印功能。打印纸防水防掉色，可保存三年以上。（供货后将对打印纸防水性能实际测试） *八、：具有红外感应开盖功能，机盖自锁功能。机器关闭后机盖自锁，需要踩下脚踏解锁方可打开。遇到断电或者设备故障也可手动开盖。 九、原厂工程师负责来医院安装指导操作。机器原厂质保壹年。 | 台 |  |  |

备注：投标人具有项目相应资质。带*项需全部满足，否则按废标处理。

三、付款条件及方法： 按我院制定的管理办法回款。

四、服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

五、签订合同签，中标供应商需提供此项目厂家授权书（盖红章）

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年4月20日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方十分高兴地收到贵院发给本单位的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院指定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：