安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ-2021056号

尊敬的供应商：

我院拟采购多功能牵引床和颈椎牵引机，现就此类品种进行市场询价，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年11月15日11时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院做出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章。

投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

单位：  元

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 生产厂家 | 单价 （报价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能牵引床 | 治疗原理 适应症：适用于腰椎牵引。电脑控制多功能牵引床，采用直线伸缩电机进行牵引传动。可做间歇式牵引、间歇式上阶梯牵引、间歇式上下阶梯牵引、反复式牵引、反复式上阶梯牵引、反复式上下阶梯牵引、持续式牵引及持续式上阶梯牵引，并且在任何牵引方式中均有牵引力自动补偿，使牵引力相对恒定。 技术参数： 1、电源：220V±22V 50Hz±1Hz 2、额定输出功率：100VA 3、腰椎牵引行程：0-300mm，主动牵引行程：0～200mm，对抗加力牵引行程：100mm ，允差±10mm *4、腰椎牵引力：0～990N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值 5、牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s 6、持续牵引时间：0～9min范围内设定，级差1min，允差不大于30s 7、间歇牵引时间：0～9min范围内设定，级差1min，允差不大于30s 8、成角动作范围：－10°～+30°连续可调，允差±2° 9、平摆动作范围：±20°连续可调，允差±2° 10、旋转动作范围：±25°连续可调，允差±2° *11、具有腰部热疗功能； 12、腰部热疗温度（选配）：45℃，允差±3℃ *13、慢速牵引功能，具有八种不同牵引模式及牵引力自动补偿功能； 14、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键）； 15、20种治疗方案存储并读取； 16、具备双向对抗式牵引功能； - 上成角牵引、下成角牵引、左右旋转、左右平摆牵引及双向对抗式牵引、单向平行牵引； *18、具有国家二类医疗器械注册证 19、总时间、持续及间歇时间、牵引力均由数码管显示,8种不同的牵引模式,四维立体牵引(自动摇摆侧扳)，具有平摆、成角、摇摆、纵向牵引功能，可以单独使用，并具有组合功能，克服单一动作之不足,病历档案管理，方便临床应用及开展研究工作。 20、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录 21、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证 | 台 |  |  |
| 2 | 颈椎牵引机 | 治疗原理：通过微电脑控制牵引力、牵引时间，牵引计量系统选用直流电机和先进的电子拉力传感器，使之达到自动间歇牵引、复位歇息、连续牵引、牵引力过大自动保护、牵引力过小自动补偿的颈椎牵引机。 技术参数： *1、采用CPU软件控制，功能键输入程序。 *2、具有自动检测、自动计时、自动报警等功能，牵引力实时监测检测，自动修正与预置值偏差。 3、牵引椅内置2种牵引模式（速升速降间歇周期、连续）。 *4、有自动控制和手动控制两套操作方式。 5、牵引力、牵引时间、间隙时间等参数均有液晶管显示。 6、电源电压：AC220V±22V 7、电源频率：50Hz ±1 Hz 8、环境温度：5℃～40℃ 9、大气压力：70.0KPa ～106.0KPa 10、相对湿度：≤80% *11、牵引力：0～300N可调 *12、牵引总时间：0～99min可调，误差不大于±30s 13、牵引时间：0～9min可调，误差不大于±20s *14、间歇时间：0～9min可调，误差不大于±20s 15、牵引行程：0～300mm，误差不大于±20 mm 16、输入功率：60VA 17、显示方式:液晶屏 | 台 |  |  |

备注：提供有效的生产厂家、经营公司及所报品种的相关资质文件的复印件，*号必须满足。

- 付款条件及方法： 按我院制定的财务管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务做出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人：吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年11月11日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：