安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ2021062号

尊敬的供应商：

我院拟对集团金牛分院麻醉机等医疗设备进行询价，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年12月6日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院做出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

| 品名 | 参数 | 单位 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 麻醉机 | 1 工作条件及基本配件 1.1操作环境：温度：10°C -40°C，湿度：15%- 95%。 1.2辅助输出电源：3路。 1.3后备电池使用时间：≥90分钟。 1.4机架：带大工作台侧栏杆推车，带大容量抽屉。 1.5适合内窥镜手术模式：可具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。 ★1.6非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全。（提供佐证材料） 2 气源 2.1标配氧气单气源，可选配氧气、空气双气源，可选配氧气、笑气双气源，可选配氧气、笑气、空气三气源。 2.2快速充氧范围25-75 l/min。 3流量计 3.1双管机械流量计。 3.2具备机械的氧笑联动装置，不受停电影响，保证氧气浓度不低于25%。 4挥发罐 4.1标配单麻醉罐位，可选配双麻醉罐位。 4.2标配一个高品质同品牌挥发罐（非OEM），通过CE和FDA认证，具备压力、流速和温度补偿，最大加药量350ml。 5呼吸回路 5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路。 5.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染。 5.3二氧化碳吸收罐，容积1500ml。 5.4内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端。 5.5低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障。 5.6标配回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。 5.7回路标配积水杯，解决回路积水问题。 6呼吸机 6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示。 ★6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制VCV，可选配PCV、PSV、SIMV-VC、SIMV-PC。（提供佐证材料） ★6.3潮气量设置范围：40ml-1500ml。（提供佐证材料） 6.4吸气压力设置范围： 5-60 cmH2O。 6.5呼吸频率：4-100 次/分钟。 6.6吸呼比：4:1-1:8。 6.7压力限制范围：10-100 cmH2O。 6.8电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3 -30 cmH2O。 6.9吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间。 6.10上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。 6.11具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 7 数字和波形监测 7.1具备三级声光报警功能，有红黄报警灯显示。 7.2潮气量监测范围：0 到1500ml。 7.3分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min。 | 台 |  |  |  |
| 血气生化分析仪 | 1.设备名称：血气生化分析仪。 ★2.方法学：干式电化学法、交流阻抗。 3.电极测量方式：免维护微电极技术。 4.进样方式：水平自动进样。 ★5.血气在国家卫健委临床检验中心室间质评EQA独立分组（提供证明文件）。 ★6.测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测最多10项实测参数。（提供证明文件） ★7.测试卡类型42种，至少可提供两个种9项测试卡。 8.计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等,实测和计算参数≥34项。 9.标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等≥6种。 ★10.测试卡：单人份设计，常温或冷藏保存，即取即用。（提供证明文件） 11.质量控制：提供原厂配套三级液体质控品、电子仿真质控。 12.消耗品：除一次性测试卡外无其他消耗品；24小时待机无消耗。 13.操作界面：≥7英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程。 14.内置高容量充电电池，待机时间≥20h或可连续测量样本数≥50个。 15.小巧便携，重量≤ 4Kg(含电池)。 16.检测参数的升级：联网升级软件，使用新的测试卡即可完成，无需增加模块。 ★17.获得FDA认证（提供证明材料）。 ★18.安徽省公立二甲(含二甲）以上医院装机量不少于15家（提供用户名单）。 |  |  |  |  |
| 喉镜（重复性） | ★1、显示屏：≧3.5"LCD非触摸显示屏，分辨率≧640*480，视频宽高比4:3,背光LED灯数≧6； 2、摄像头：分辨率≧1600*1200，视角≧60°； ★3、电池：锂离子电池，容量≧3200mAh，电压3.7V，持续工作时间≥200min； 4、电源：USB接口,充电器输入100~240V,充电器输出5V/1A； 5、工作环境：温度5℃~+40℃，湿度20%~80%，大气压力86~106KPa； 6、整机重量：≤350g； 7、 工作距离：30~90mm； 8、光源：色温≧2300K；照度≧400lx； 9、显示器旋转角度：前后旋转角度范围≧120°，左右旋转角度范围≧120°； 10、防雾功能：无需预热，开机即可防雾； 11、拍照摄像：一键快速拍照 ，可连续摄像； 12、报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接报警； 13、手柄：人体工程学设计，舒适、抑菌、便携； ★14、镜片为316医用不锈钢材质，可浸泡消毒1000次以上（提供佐证材料）； ★15、镜片通过IPX8防水等级测试（提供专业的第三方检测报告）; ★16、重复使用镜片有≧8种规格可选（提供佐证材料）； 17、存储：内置8G存储记忆卡，记录在教学和插管过程中的所有操作； 18、配置要求： 18.1、喉镜主机 1台 18.2、重复性喉镜片 3个（规格任选） 18.3、充电器 1个 18.4、数据线 1条 18.5、包装箱 1个 18.6、说明书 1份 18.7、保修卡 1份 18.8、合格证 1份 |  |  |  |  |
| 碳13呼气检测仪 | 1、 1、适宜广泛人群检测，包括孕妇、儿童等人群。 - 检测项目：能进行胃幽门螺杆菌的检测。 ★3、提供配套的检测幽螺门杆菌等的检测试剂。（提供佐证材料） 4、提供与该设备配套使用的试剂的有效注册证、试剂GMP认证等并提供证书复印件。 5、能够一次链接病连续检测10个气袋样本，能统一或分别打印中文检测报告，气体采集器有注册证件。 6、分析速度：样品分析时间＜3min/每个样品。 ★7.所需样本体积：≤120ML/袋。（提供佐证材料） ★8、设备预热时间≤20分钟。 9、红外光谱13CO2/12CO2探测器，高精密度高选择性，使用寿命长需10年以上。 ★10、红外光源：采用瑞士进口红外电子脉冲光源，避免机械斩光设计的干扰，发光稳定，可连续工作三万个小时。（提供佐证材料） 11、精密度：δsd不超过0.3‰ ，C.V.不超过±2%。 12、孔间差：△δ不超过0.4‰。 13、稳定性：在8小时内测量，C.V.不超过±2%。 ★14、CO2线性：CO2浓度在1%-6%范围内，相关系数R≥0.99 提供佐证材料） 15、准确性：测定DOB在10的气体，偏差不超过±13%。 16、内在和外部重复性误差均小于0.3‰，精密度：δsd≤0.3‰。 17、仪器具有自检功能：具有自检，标气校正，曲线校正等功能。 ★18、具有双操作系统：独立工作模式和电脑模式（提供佐证材料） 19、数据处理工作站配置要求：电脑，内存≥2G，硬盘≥250G，17寸液晶显示器，激光打印机；全中文数据管理软件：可以自动分析、检测样品并完成各种脏器代谢动力曲线，直观、准确的提供正规的诊断报告，可打印中文报告单并能根据医院要求自行更改打印模板。 20、要求提供设备配套使用的尿素 13C 呼气试验药盒所提供的制剂剂型既能有效规避假阳 性又能有效规避假阴性。 21、要求提供设备配套使用的尿素 13C 呼气试验药盒所提供的采样系统有完好的呼气结束瞬 间密闭装置（其中的呼气样品袋须内置自动止回阀），以保证呼出气样品合格的密闭性，不能有丝毫泄露。 22、要求提供设备配套使用的尿素 13C 呼气试验药盒所提供的制剂采样时长不超过 20 分钟。 23、设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封气袋。 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 询价通知书规定的技术参数要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：投标人具有此项目资质。本次投标限价为24万元。★条款必须满足或优于询价通知书要求，否则响应无效，非★条款3条及以上未响应的，响应无效。

- 付款条件及方法： 按我院制定的医疗器械管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年12月3日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：