庐江县中医院血液透析耗材及相关服务供应商遴选

一、项目内容：庐江县中医院血液透析耗材招标

二、服务要求：以下的条款应无条件服从，任意一项不满足均得零分。

1、保障医用耗材供应的及时性；

① 耗材须在接到供货计划24小时内送达，最长不超过3天；

② 节假日正常配送；

③ 因耗材延误供货而导致医患纠纷、赔偿，经确认，由供应商承担相应的法律责任及赔偿责任；若延误供货超过3天以上，每天按2022年同期营业额做出2倍赔偿，超过7天的，除赔偿外医院有权终止其供货权，两年内不得参与我院的医用耗材投标。

2、保障医用耗材供应的质量：

①供应渠道合法，可追溯；

②供应商及所供应的耗材、生产厂家相关证件齐全（提供证明材料）；

③耗材质量可靠；

④如因耗材质量原因导致医患纠纷及赔偿，由供应商承担相应的法律责任及赔偿责任；属于不良事件，由当事科室、当事人提交书面报告及依据，经相关部门查证确认的，供应商应参与调解并承担相应法律责任和相应赔偿责任，同一品种超过二次以上的（包括二次）院方有权停止供应商的供货权。

3、合同期内如果遇到国家省市等政策调整，无条件执行相关文件精神，在配送合同（协议）有效期内，如果政策改变，按照国家政策，院方有权对供应货物的价格、供货范围进行调整，甚至解除合同（协议）；

4、低通量透析器、高通量透析器等为带量耗材，供货商承诺中标后根据医院的要求配送带量目录内的任意品牌，不参与此次招标的价格评分；

5、中标供应商在合同期内对本院所有保外的血透机、纯水机提供上门维修服务，包含需要更换的配件(原装配件，非院外二手配件)，此项费用含在投标报价中（除去水处理滤芯，反渗膜和血透机细菌过滤器，不在此项内），采购人不再另行支付费用，需要在24小时内维修；

6、投标产品如为高值耗材交易平台集中采购目录中的限价产品，需要配送集采限价产品，投标价格需低于集采平台限价，单个品种低于目前医院在用耗材价格；

7、合同履行期限：1+1+1年；

8、供应商在开标前需按照要求提供招标文件规定的货物样品（具体详见货物需求一览表），未提供样品或样品提供不齐全视为无效投标；

9、根据实际需要分批采购，货物经验收合格后，入库后根据医院现有付款方式付款（不计息）。

10、以上内容投标人需无条件满足，并出具书面承诺。

庐江县中医院血透耗材采购需求表

|  | 产品名称 | 技术参数规格要求 |  | 单位 | 年使用预估量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低通量透析器 | / |  | 个 | 11880 | 1中标后根据医院的要求选择带量目录内的任意品牌，可提供授权； 2、不参与此次招标的价格评分； |
| 2 | 高通量透析器 | / |  | 个 | 15528 |  |
| 3 | 空心纤维透析器 | / |  | 个 | 84 |  |
| 4 | 血液净化装置体外循环血（管）路 | 1、含输液器及废液收集袋； 2、需满足血液透析治疗，标配：动脉测压罩、静脉测压罩、静脉输液器及废液收集袋； 3、废液袋连接部分呈倒“Y”型，可进行密闭式循环预冲和密闭式废液排空； 4、所有连接处及螺帽拧紧不松脱； 5、调节器灵敏，能调节到位； 6、动、静脉管路夹子能灵活安全调节，与穿刺针衔接紧密，杜绝漏气漏血，确保医疗安全； 7、灭菌有效期≥ 2 年。 |  | 套 | 27330 |  |
| 5 | 一次性使用动静脉穿刺针 | - 1.规格：16G，针头长度25mm，旋转翼，主要部件采用医用级高分子材料及不锈钢材料制造。 - 2.超薄壁型针管，并经过硅油处理，穿刺时阻力更小； - ★3.配有防针刺护套，有效防止二次误伤。 - 4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌。 |  | 根 | 40010 |  |
| 6 | 一次性钝型动静脉瘘穿刺针 | - 进口品牌； - 针直径 16G、针长度 25mm、旋转翼； - ★3、钝型针尖，适用于血液透析治疗中进行定点穿刺。 |  | 根 | 4000 |  |
| 7 | 一次性使用血液灌流器 | - 用途：用于清除尿毒症患者体内过量中分子毒物； - 吸附剂材料：高交联苯乙烯型大孔吸附树脂； - ★3、吸附剂容积：≥130ml； - 4.填充液：生理盐水 - 5、吸附性能：依据 YY0464-2009 行业标准的方法测定，维生素 B12（代表中分子物质）的浓度下降率≥90%； - 6、罐体耐压强度：100kpa - 7、罐体内部阻力：≤4kpa - ★8、灭菌方式：高温湿热灭菌（高压蒸汽灭菌），为一次性使用；10、提供样品。 |  | 个 | 502 |  |
| 8 | 费森4008S-V10血液透析用干粉 | - 与费森4008S-V10血透机配套使用； - 细菌内毒素小于0.125EU/ml血液透析浓缩物的需氧菌总数应不大于100CFU/ml,霉菌和酵母菌总数应不大于10CFU/ml，大肠埃希菌应不得检出； - 不溶性微粒状况：本品稀释为透析液后，扣除本底后微粒含量：≥10um微粒不大于25个/ml，≥25um的微粒不大于3个/ml； - 4、提供样品 |  | 袋 | 12992 | 必须要满足招标需求；不满足为废标项。 |
| 9 | 金宝AK96血液透析浓缩物干粉 | - 与金宝AK96、东丽血透机配套使用； - 细菌内毒素小于0.125EU/ml血液透析浓缩物的需氧菌总数应不大于100CFU/ml,霉菌和酵母菌总数应不大于10CFU/ml，大肠埃希菌应不得检出； - 不溶性微粒状况：本品稀释为透析液后，扣除本底后微粒含量：≥10um微粒不大于25个/ml，≥25um的微粒不大于3个/ml； - 4、提供样品 |  | 筒 | 7400 |  |
| 10 | 费森4008B血液透析用浓缩干粉 | - 与费森4008B血透机配套使用； - 细菌内毒素小于0.125EU/ml，血液透析浓缩物的需氧菌总数应不大于100CFU/ml,霉菌和酵母菌总数应不大于10CFU/ml，大肠埃希菌应不得检出； - 不溶性微粒状况：本品稀释为透析液后，扣除本底后微粒含量：≥10um微粒不大于25个/ml，≥25um的微粒不大于3个/ml； - 4、提供样品 |  | 袋 | 6496 |  |
| 11 | 血液透析液浓缩液 | - A液为二人份或一人份。 - 透析液配制用水必须符合《血液透析及相关治疗用水》(YY0572--2015) 的标准； - ★3、本品稀释成透析液浓度后:细菌内毒素≤0.5EU/mL，不溶性微粒(扣除本底后微粒含量) ≥10μm 的微粒数应≤12 个/ml，≥25μm 的微粒数应≤2 个/ml，微生物限度:细菌总数≤100cfu/ml真菌总数≤10cfu/ml，大肠埃希菌不得检出； - 4、能够适用于我院所有机型的透析液配方； |  | 人份 | 10450 |  |
| 12 | 长期透析导管 | - 透析导管套件包括导管、扩张器、导丝、穿刺针、肝素帽和医用透明贴膜； - 2部分型号还带有阀导入器、微导入器、隧道针等配件 - 导管的材料为聚氨酯，导丝、穿刺针和隧道针的材料是不锈钢。 - 为环氧乙烷灭菌； - 5、满足临床需要，提供样品。 |  | 套 | 30 |  |
| 13 | 一次性使用无菌血液透析导管 | 1、适用范围：进行血液透析，也可持续监测中心静脉压力，使用时间30天左右； ★2、产品有双腔11.5F-13cm、11.5F-16cm、11.5F-20cm等多种规格分别供临床进行颈静脉、锁骨下静脉、股静脉穿刺使用； 3、产品应为复合包装配件齐全，方便临床操作，减少医院采购导管护理包成本开支； 4、导管配套导丝韧性较好不打折； 5、血透导管尖端峰值拉力≥15N； 6、导管应能被射线探测； 7、提供样品。 |  | 套 | 50 |  |
| 15 | 一次性使用透析护理包（置管） | 一次性使用透析护理包（置管）上机包：1、方盘 1个 2、胶贴（每片 3 条）2 片 3、碘伏棉球（12个/袋）1 袋 4、不包装检查手套1 付 5、纱布（7X7cm)1块，纱布（10X10cm)1块 6、黄色垃圾袋一个 7、镊子1个 8、治疗巾1条 。 下机包（单独包装）：1、检查手套 1 付 2、碘伏棉球（12个/袋）1袋 3、纱布（7X7cm)1块，纱布（10X10cm)1块 4、镊子1个 5、胶贴（每片 3 条）2 片 6、伤口贴（10X15）1张 7、带包装肝素帽2个8、方盘1个、 满足临床置管使用9、提供样品。 |  | 包 | 5500 |  |
| 16 | 一次性使用透析护理包（内瘘） | 一次性使用透析护理包（内瘘） 上机包：1、方盘1个 2、胶贴（每片 3 条）3 片 3、碘伏棉签（10 支/袋）2袋 4、检查手套 1 付 5、创可贴2张 6、纱布（7X7cm）2块 7、治疗巾1条 。 下机包(单独包装）：1、检查手套1 付 2、纱布（7X7cm）2块，满足临床内瘘护理使用。8、提供样品。 |  | 包 | 19800 |  |

备注：投标人需依据采购需求表的产品目录提供技术参数响应表，并提供能反映各技术参数的相关证明材料扫描件（证明材料包括：医疗器械注册证、第三方有权机构出证书或检测报告、产品说明书、产品原始宣传彩页、技术白皮书、官网截图，提供其中之一即可），以便评审，否则视为负偏离。技术参数响应表应针对每一条招标参数作出客观且明确的是否符合的结论，并标注所依据的证明材料页码，不得照抄招标参数。无技术参数响应表的作废标处理，技术参数虚假响应的，在今后两年内不得参与我院所有采购活动。

三、评分标准（满分100分）

一）价格评议（满分40分）：

价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100。

2）技术评议（满分60分）

| 评审项目 | 分值 | 评审要素 | 要素分值 | 评分标准与说明 | 须提供材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商综合实力 | 30分 | 产品技术响应程度 | 24分 | 由评委根据投标产品响应及偏离程度进行分析比较、评议、打分。参数完全满足得24分，★号参数负偏离扣3分，非★号参数扣1分，有特别备注按照备注说明。 | 投标文件须同提供证明响应参数的资料，有效证明文件：注册证、检验报告、注册标准、提供扫描件或影印件 |
|  |  | 配送业绩 | 8分 | 投标人自2020年以来（以合同签订时间为准），具有与采购人同等级或以上医院（或其他医疗机构）的所 投包段同类耗材的业绩，每提供1份加2分；本项满分 8分 | 投标人须提供本企业业绩合同复印件和发票复印件（类），不提供不得分 |
| 产品质量 | 12分 | 质量保障方案 | 12分 | 根据供应商提供的质量保障方案、检查方案、解决方案、应急处理方案、质保期承诺等，按方案合理性、针对性进行评审。1、方案科学合理、针对性优秀得 12分；2、方案合理，针对性良好得9分；3、方案较合理，针对性一般得6分；方案缺失或其他情况不得分 | 由评委进行对所投品牌耗材性能指标、产品档次、实用性等方面分析比较并综合打分 |
| 服务能力 | 8分 | 配送服务方案 | 8分 | 配送服务方案应根据招标人的地理位置以及实际需求进行编制，方案内容应包括： 1、针对人员配置、设备配置情况进行横向比较，酌情0-2分； 2、针对紧急（急救）配送、退换货、随访、学术等方面规划，优得3分，良好得1分，一般不得分。 3、针对耗材质量承诺和保障方案、时效性等方面内容，优得3分，良好得1分，一般不得分。 | 人员配置、配送服务方案和明确的承诺（格式自拟），不提供不得分 |
| 售后服务 | 8分 | 售后服务方案 | 8分 | 根据投标人提供的售后服务方案由评委会综合评分：1、售后服务方案全面详实，且可以对采购方人员进行各种相关培训，全面技术支持的，得 8分；（投标公司提供具备血液透析维修及培训工作人员相关证明，及本公司社保证明）。 - 2、售后服务方案较全面，且可以对采购方人员进行相关培训，可以提供相关技术支持的，得6 分； - 售后服务不够全面或真实操作条件和能力欠缺的，得 3分。 - 4、未提供售后服务方案的本项不得分。 | 提供明确的优惠承诺（格式自拟），不提供不得分 |
| 报价 | 40分 | 投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100； 评标基准价为满足招标文件要求且最低的投标评审价（总价）； 投标评审价：评标委员会按照报价评审要求确定的最终价格。 （商务报价分计算至小数点后第二位、小数点后第三位四舍五入） 投标人根据采购需求表对每种耗材报单价，并根据单价*年使用预估量报总价，总价不含采购需求表中第1、2、3项产品。 |  |  |  |